|  |  | Чувати до краја 2029 године Ф-ја/ред.бр. __30/51_____________ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 27.08.2019 |  | A.Цогољевић |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ бр.2763- ...................................... 20...... год. К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |

Одговор на постављена питања потенцијалног понуђача, ЈНМВ 15/19

доставља.-                                                                                                      ____________________

Веза: Акт бр.2763-8 од 26.08.2019.

На основу члана 63.ЗЈН („Сл.глРС“бр.124/12“,14/15и68/15) наручилац даје одговор на постављена питања потенцијалног понуђача везано за ЈНМВ 15/19- набавка мерне опреме по партијама.

Постављена питања и одговори следе:

- У тексту конкурсне документације на стр. 12, партија 2, у колони табеле за техничке карактеристике и квалитет, стоји да понуђена вага треба да има прецизност (најмањи подеок) 50 g. Да ли може да се понуди вага траженог мерног опсега, али која има најмањи подеок 100g ?

Одговор је: Није прихватљива вага са најмањим подеоком од 100 g.

- У тексту конкурсне документације на стр. 19, партија 8, у колони табеле за техничке карактеристике и квалитет, стоји да понуђени ласерски термометар треба да има мерни опсег од -40 до +1000 ºС. Да ли може да се нуди инстумент мерног опсега од -10 до +1500ºC ?

Одговор је: Није прихватљив мерни опсег од -40 ºС до +1000 ºС.

- У тексту конкурсне документације на стр. 20, партија 9, у колони табеле за техничке карактеристике и квалитет, стоји да уређај за мерење влаге у дрвету треба да има мерни опсег од 0 - 99,9 %. Дали може да се понуди инструмент опсега  0-50% ? Такође у табели стоји да је уз инструмент потребно доставити уверење о првом прегледу (еталонирању) по SRPS ISO 17025:2006. Да ли се уместо тог уверења може доставити калибрациони протокол произвођача који је по ISO 9001 и који се стандардно испоручује уз апарат?

Одговор је:Прихватљив је мерни опсег уређаја за мерење влаге у дрветуод(0-50) %.

Калибрациони протокол произвођача по ISO 9001 се може доставити, али као такав није замена за уверење о првом прегледу (еталонирању) по  SRPS ISO/IEC 17025:2006, односно новом SRPS ISO/ IEC 17025:2017. Такође, прихвата се и уверење у складу са изворним ISO/IEC 17025:2017.

Напомињемо да је потребно да наведени одговори –појашњења и евентуалне измене буду саставни део понуде коју достављате, па вас молимо да уз понуду, ово појашњење и сва друга, претходна, доставите наручиоцу на увид кроз понуду.

ЕА/АЦ

ДИРЕКТОР

потпуковник

сц Расим Цириковић, дипл.инж